1. FELADAT: Ivóvíz Ca, Na, K, Mg koncentrációjának meghatározása összehasonlító kalibrációs módszerrel,

Mikrohullámú Plazma Atomemissziós Spektrométerrel

Kalibráló oldatsorozat készítése (D-414)

A standard oldatokat a rendelkezésre álló 200 mg/dm3  Ca- és  50 mg/dm3   Na-, K-, Mg-ionokat tartalmazó  multielemes törzsoldatból készítjük el.

Az oldatok hígítása 0,1 mol/dm3 koncentrációjú HNO3 oldattal történik. Ugyanez az oldat jelenti az ún. vakoldatot is.

Az alábbi táblázatban található koncentrációknak  megfelelő térfogatokat mérünk be egy-egy műanyag kémcsőbe a multielemes törzsoldatból automata pipettával. (A hígítást a c1 · v1 = c2 · v2  hígítási egyenlettel számoljuk ki, ahol c1 a törzsoldat koncentrációja,  v1 a bemérendő térfogat (cm3), c2  a szükséges koncentráció, v2  pedig a készítendő oldat térfogata (cm3).) Az oldatokat a kémcsövekben 10 cm3-re egészítjük ki 0,1 mol/dm3 HNO3-val automata pipettával.

|  | Vak oldat | St 1 oldat | St 2 oldat | St 3 oldat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Oldat koncentráció Ca (mg/dm3) | 0,0 | 20,0 | 60,0 | 100,0 |
| Oldat koncentráció Na,K,Mg(mg/dm3) | 0,0 | 5,0 | 15,0 | 25,0 |
| Bemérés térfogata a törzsoldatból (cm3) |  |  |  |  |
| 0,1 mol/dm3 HNO3 (cm3) |  |  |  |  |

Mintavétel (D-414) :

0,5-1 percig engedjünk szabadon vizet a csapból, majd egy főzőpohárba engedjünk kb. 200 cm3 ivóvizet.

Ezt a mintát kell használni az FAAS méréshez is.

A vízmintából mérjünk kb. 10-10 cm3-t 3 db műanyag kémcsőbe.

Mérés (D-423):

Az MP-AES mérések a gyakorlatvezető által kijelölt helyen (D-423) és készüléken folynak. A készülék működésének módját és körülményeit a helyszínen ismertetjük. A készülék beállítását a gyakorlat vezetője végzi.

- A jegyzőkönyvbe jegyezzük fel a készülék beállításának paramétereit: elemzővonal, kiolvasási idő, porlasztógáz nyomása stb. (lásd táblázat)

- A készülék optikai kalibrálást követően a standard oldatokat méri, majd az ivóvíz mintákkal folytatja. Minden standard- és mintaoldat mérésekor három intenzitás értéket jegyezzünk fel. A számításokhoz ezek átlagát használjuk.

A mérési eredményeket  a mellékletben szereplő táblázatba foglaljuk.

Kiértékelés, számítások:

- Elsőként meg kell határoznunk a koncentráció/jel függvényt. Ábrázolja a standard oldatokra kapott intenzitás értékét a koncentráció függvényében (összehasonlító kalibráció). Határozza meg az egyenes egyenletét.

- Az egyenlet alapján számítsa ki elemenként a mintaoldatok Na-, K-, Mg-, Ca-ion koncentrációját mg/dm3 egységben. Határozza meg a  három ivóvízmintára kapott koncentrációk átlagát, szórását, relatív szórását.

Módszer: MP-AES      Vizsgált minta: …………………………..  Vizsgált elem: …………………... ………..

Mérési paraméterek:

|  | MP-AES |
| --- | --- |
| Műszer neve |  |
| Vizsgált elem |  |
| Elemzővonal |  |
| Integrációs idő (read time) |  |
| Ismétlések száma (replicate) |  |
| Stabilizációs idő: -mérés |  |
| -felszívás |  |
| -öblítés |  |
| Porlasztógáz nyomása |  |

Mérési eredmények:

|  | Intenzitás értékek |
| --- | --- |
| Kalibráló / minta neve | sorszám | Na | Ca | Mg | K |
|  |  | c/s | c/s | c/s | c/s |
| VAK | Átlag |  |  |  |  |
| Standard 1 | Átlag |  |  |  |  |
| Standard 2 | Átlag |  |  |  |  |
| Standard 3 | Átlag |  |  |  |  |
| Ivóvíz 1 | Átlag |  |  |  |  |
| Koncentráció (mg/dm3) |  |  |  |  |
| Ivóvíz 2 | Átlag |  |  |  |  |
| Koncentráció (mg/dm3) |  |  |  |  |
| Ivóvíz 3 | Átlag |  |  |  |  |
| Koncentráció (mg/dm3) |  |  |  |  |
| Eredmény: | Na | Ca | Mg | K |
|  | mg/dm3 | mg/dm3 | mg/dm3 | mg/dm3 |
| Ivóvíz átlag koncentráció (mg/dm3) |  |  |  |  |

2. FELADAT: Ivóvíz K koncentrációjának meghatározása standard addíciós kalibrációval, lángatomabszorpciós spektrometriás (FAAS) módszerrel

Kalibráló oldatsorozat készítése (D-414):

A standard oldatokat a rendelkezésre álló 1000 mg/dm3  K-iont tartalmazó  törzsoldatból készítjük el.

Vak oldatként ioncserélt vizet használunk.

Az alábbi táblázatban található koncentrációknak  megfelelő térfogatokat mérünk be 25 cm3-es mérőlombikokba a törzsoldatból automata pipettával. (A hígítást a c1 · v1 = c2 · v2  hígítási egyenlettel számoljuk ki, ahol c1 a törzsoldat koncentrációja,  v1 a bemérendő térfogat (cm3), c2  a szükséges koncentráció, v2  pedig a készítendő oldat térfogata (cm3).) Az oldatokat a mérőlombikokban 25 cm3-re egészítjük ki ivóvízzel.

|  |  | standard - 0 | standard - 1 | standard - 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vak | (Ivóvíz + 0 mg/dm3) | (Ivóvíz + 1,0 mg/dm3) | (Ivóvíz + 2,0 mg/dm3) |
| Hozzáadott K koncentrációja a standardban (mg/dm3) | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 2,0 |
| Bemérés térfogata a 1000 mg/dm3 törzsoldatból ((l) (kiszámolandó) |  |  |  |  |

Mintavétel (D-414):

Ugyanaz  mint az MP-AES mérésnél.

Mérési paraméterek:

Készülék:   	Agilent Technologies 200 Series AA 240FS AA

Láng: 		levegő-acetilén

Égőfej:		egyréses 10 cm, magassága: 11 mm

Hullámhossz:	766,5 nm

Kiértékelés:

standard addíciós kalibráló diagram megrajzolása Excel programban, ivóvíz K tartalmának meghatározása, hasonlítsa össze a ivóvíz MP-AES készüléken mért K-ion koncentrációját az AAS készüléken mért K-ion koncentrációjával. Jellemezze a AAS és MP-AES készülékeket az elemzési sebesség és költség, elérhető kimutatási határ, elemezhető komponensek köre, multielemes jelleg, zavaróhatás tűrés szempontjából.